## С. М. Ф. Хоанг, маг.; рук. В.Ф. Миненко, к.б.н., доц. БГУ, г.Минск

## МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДАМИ МОНТЕ-КАРЛО ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Численные методы расчета переноса ионизирующего излучения, в частности методы Монте-Карло, становятся все более популярными в дозиметрии ионизирующих излучений. Очень часто только этими методами можно рассчитать определенные характеристики, например распределение поглощенной дозы в теле человека при медицинском, техногенном или аварийном облучении. Развитие вычислительной техники в последние десятилетие и наличие практических задач стимулировало создание весьма эффективных кодов, таких как EGS [1], GEANT [2], MCNP [3] и многих других.

Для реализации метода Монте-Карло используется пакет программ MCNP [3]. Пакет предназначен для моделирования методами Монте-Карло процессов прохождения нейтронного, гамма- и бета - излучений через вещество. Для выполнения задачи MCNP требуется стандартный входной файл (так называемый inp-файл, состоящий из совокупности вышеуказанных частей (cards)), в котором полностью описывается геометрия проблемы, вещества, входящие в задачу, источник частиц и методы получения выходных данных и спектров.

Моделирование ситуации рентгенологического обследования тела человека проходит в несколько этапов: моделирование источника рентгеновского излучения, моделирование переноса рентгеновского излучения и моделирование тела человека с его структурой. В качестве источника рентгеновского излучения использована полуэмпирическая модель TASMIP источника излучения рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом, работающей в диапазоне анодных напряжений 30 - 140 кВ [4]. Эта модель наиболее подходит для расчета дозовых нагрузок для типичных рентгенодиагностических исследований.

В качестве модели тела человека был создан воксельный фантом на основе томографических изображений антропоморфного физического фантома взрослого человека типа Алдерсона-Рендо, состоящего из трех типов тканей (легочная, мягкая, костная) [5]. Создание математических детских воксельных фантомов основано на преобразовании соответствующего взрослого фантома.

Ввиду большого объема информации и сложности ее приготовления для создания input-файла была разработана специальная программа в пакете Mathematica.

Для расчета пространственного распределения поглощенной дозы разработана специальная техника ускоренного счета (ТУС) в коде MCNP [6]. Она может быть применена только для решения ограниченного круга задач в решеточной геометрии, состоящей из правильных гексагонов. Кроме соблюдения примерно 10 достаточно нетривиальных условий ее применения, она требует специального приготовления входного файла и может работать только с трековым функционалом F4, описывающим решеточную систему [6]. Тем не менее, эти ограничения оправдывают применение ТУС – это дает выигрыш во времени счета от 50 до 100 раз.

В рамках ТУС для каждого файла нами рассчитывается поглощенная доза в сети точечных детекторов, расположенных на разных расстояниях от точки входа пучка в тело по направлению пучка. Запуск входных файлов при моделировании и формирование пространственного распределения поглощенной дозы в фантоме осуществляется с помощью специально созданного Perl скрипта.

Проведены расчеты распределений поглощенной дозы для разных возрастных групп и различных условий облучения. Одно из таких распределений приведено на рисунке для фантома ребенка в возрасте 1 год. На рисунке показано изображение изолиний дозового распределения в поперечном сечении тела на высоте z=18.85 см вдоль рентгеновского пучка для задне-передней проекции процедуры облучения легких. Изолинии представлены в единицах мощности эквивалентной дозы на испущенный источником фотон рентгеновского излучения. Условия облучения: РИП 100 см, напряжение 70 кВ, поле облучения 18х24 см, дополнительный фильтр 2,5 мм Al. Изображение представлено в правой декартовой системе координат, связанной с фантомом. Начало координат располагается на оси симметрии тела на макушке, ось Z направлена от головы к ногам. Координаты центра пучка составляют - 10018,85 см. Высота z=18,85 см практически соответствует высоте расположения легких годовалого ребенка. Выпуклости изодоз на рисунке соответствуют левому и правому легким. В целом картина изолиний достаточно симметрична относительно центра пучка. При изменении напряжения на трубке картина качественно не меняется.

Проведено сравнение экспериментальных и рассчитанных распределений поглощенной дозы в фантоме Алдерсона-Рендо с использованием в качестве детекторов излучений термолюминесцентных детекторов LiF дозиметра ДТУ-01. Облучение фантома проводилось на рентгеновском аппарате «КОСМОС-535» для различных режимов работы аппарата и областей облучения фантома.

Получено удовлетворительное согласие между расчетными и измеренными данными.

Рисунок 1 - Изодозное распределение рентгеновского излучения в поперечной плоскости фантома годовалого ребенка

Авторы благодарны Гацкевичу Г.В. за обеспечение и проведение измерений, Кутеню С.А.. и Хрущинскому А.А. – за помощь и обсуждение результатов измерений и вычислений.

Библиографический список

1. Nelson W.R. The EGS Code System. Report SLAC-265./ Nelson W.R., Hirayama H. and Rogers W.O. Stanford: SLAC. 1985.

2. GEANT-4 User Guide: http:// geant4.web.cern/geant4

3. MCNP- A general Monte Carlo N-particle transport code, Version 4A. Report LA-12625-M. / Briestmeister J. F., Ed. – Los Alamos: LANL. 1993. – 736 pp.

4. Boone J.M. An accurate method for computer-generating tungsten anode x-ray spectra from 30 to 140 keV./ // Med. Phys. 24(1), 1661-1670 (1997).

5. Minenko V. Assessment of patient doses in X-ray diagnostics. / V.Minenko, Viarenich, S.Kutsen and A.Khrutchinsky // Int. J. Low Radiation. - 2010. - Vol. 7. - No. 2. - p.140-148.

6. Goorley T. MCNP5 Tally Enhancement for Lattices. Research Notes, X-5-RN(U)04-20. Los Alamos: LANL. 2004.