А.О. Ничипорчук, А.И.  Жуковский, С.В. Крук (УП «АТОМТЕХ»,

г. Минск);  рук.  С.А. Кутень к.ф-м.н. (НИИ ЯП БГУ, г. Минск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ СОЗДАНИЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА МКС-АТ6101ДР

Введение

Средства измерений для определения уровня радиоактивного загрязнения в объектах окружающей среды относятся к лабораторным, в большинстве своем стационарным, и полевым (портативным), используемым для контроля объектов без проведения отбора проб.

Случайные и систематические ошибки на этапах отбора и подготовки проб, низкая производительность, а так же высокие затраты стимулируют  разработку и создание высокочувствительного интеллектуального портативного оборудования для измерения радиационных характеристик почв, в месте их естественного залегания методом in situ.

Описание прибора и его назначение

Спектрометр, разработанный УП «АТОМТЕХ» представляет собой портативный многофункциональный прибор, состоящий из размещаемого в герметичном контейнере спектрометрического сцинтилляционного блока детектирования (БД) и карманного портативного компьютера (КПК) со специализированным программным обеспечением. Беспроводная связь БД с программным обеспечением КПК осуществляется с помощью Bluetooth модуля, также размещенного в герметичном контейнере (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общий вид спектрометра

Блок детектирования с кристаллом NaI(T1) размерами Ø 63х63 мм представляет собой функционально-законченное устройство, предназначенное для регистрации попавших в рабочее вещество детектора γ-квантов, образовавшихся в результате радиоактивного распада радионуклидов в объекте измерения.

Диапазон измерения энергетического распределения гамма-излучения с энергией от 0,05 до 3,00 МэВ.

Математическое моделирование

Для численного моделирования методом Монте-Карло использовалось программное обеспечение MCNP (Monte-CarloN-ParticleTransport, LosAlamosNationalLabaratory, USA).

Основная задача моделирования заключалась в создании математической модели устройства детектирования спектрометра  и почвы региона Тохоку (Япония) с целью получения в заданных геометриях измерения функций отклика спектрометра.

Рисунок 2– Математическая модель геометрии измерения «in situ».

1 – математическая модель корпуса блока детектирования; 2 – математическая модель детектора NaI(Tl); 3 – математическая модель термоударопрочного контейнера; 4 – математическая модель почвы

На начальном этапе была проведена верификация модели устройства детектирования с физическим образцом спектрометра. Для сличения использовался точечный источник типа ОСГИ-3 с гамма-излучающим радионуклидом Cs137. Отклонение на уровне 5% амплитуды пика полного поглощения (ППП) с энергией гамма-излучения 662 кэВ теоретического спектра от экспериментального показывает высокую степень соответствия разработанной математической модели экспериментальному образцу. Для математического моделирования процесса измерения активности  гамма-излучающих радионуклидов Cs134 и Cs137 в почве была разработана математическая модель почвы. Значение плотности математической модели почвы было принято 1,3 г/см3. В таблице 1 представлен элементный состав почвы региона Тохоку.

Таблица 1 – Элементный состав почвы региона Тохоку

| Химический элемент | Si | Al | Fe | Ca | Mg | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовое содержание, % | 24,32 | 5,07 | 1,04 | 0,31 | 0,62 | 1,21 | 1,08 |
| Химический элемент | O | P | S | C | H | N |
| Весовое содержание, % | 62,18 | 0,03 | 0,07 | 3,53 | 0,38 | 0,19 |

Математическое моделирование позволило оценить критический радиус эффективной зоны почвы (источника), вносящей вклад в функцию отклика детектора не менее 90% .

По результатам математического моделирования получены функциональные зависимости критического радиуса измеряемого объекта, в частности почвы, от глубины залегания радионуклидов в почве.

Рисунок 4 – Зависимость критического радиуса почвы для Cs134 и Cs137 от глубины залегания радионуклидов

Для оценки влияния плотности почвы на результаты измерения были получены теоритические аппаратурные спектры радионуклида Cs137 с критическим радиусом почвы 0,5 м на глубине залегания радионуклида 15 см в геометрии измерения «in situ» при плотности почвы 1 г/см³, 1,3 г/см3и 1,5 г/см³.

Отклонение амплитуд ППП с энергией гамма-излучения 662 кэВ для почв с плотностями 1,0 г/см³ и 1,5 г/см³ на уровне ±7 % относительно амплитуды ППП с энергией гамма-излучения 662 кэВ для почвы с плотностью 1,3 г/ см³ показывает незначительное влияние плотности на результат измерения.

Экспериментальные исследования метрологических параметров спектрометра

Экспериментальные исследования метрологических параметров спектрометра проводились в префектуре Фукусима (Япония). Для подтверждения функциональных зависимостей чувствительности спектрометра к радионуклидам Cs134 и Cs137 от глубины их залегания, полученных с использованием Монте-Карло моделирования, использовались четыре участка размерами 5х5м с различными глубинными распределениями.

С помощью специального пробоотборного устройства были получены образцы почв по слоям. Отобранные образцы измерялись на аттестованном  стационарном радиометре РКГ-AT1320C.

Таблица 2 – Сравнение показаний спектрометра МКС-АТ6101ДР и радиометра AT1320C

| Глубина вспашки почвы | Удельная активность в 15-ти сантиметровом слое, Бк/кг | Макси- мальное отклоне-ние по Cs137, % | Макси-мальное отклоне-ние по Cs134, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показания радиометра АТ1320С | Показания спектрометра МКС-АТ6101ДР |  |  |
|  | Cs137 | Cs134 | Cs137 | Cs134 |  |  |
| Невспаханная | 595± 167 | 280± 80 | 517± 155 | 268±81 | 13 | 4 |
| Вспаханная на 5 см | 282± 94 | 158± 47 | 342± 103 | 178±53 | 21 | 13 |
| Вспаханная на 10 см | 309± 103 | 122± 45 | 279± 84 | 129±39 | 10 | 6 |
| Вспаханная на 15 см | 300± 100 | 164± 50 | 367± 110 | 173±52 | 22 | 5 |

Согласно полученных результатов, максимальное отклонение показаний удельной активности не превышает ±25%, что указывает на хорошее соответствие разработанной математической модели не только устройства детектирования спектрометра, но и почвы района города Фукусима реальным объектам.

Заключение

Разработанная математическая модель спектрометра и почвы позволила определить функцию отклика детектора к контролируемым радионуклидам в заданной геометрии измерения.

В результате математического моделирования и экспериментальных исследований получены зависимости критического радиуса почвы от глубины залегания радионуклидов Cs134 и Cs137 и определена чувствительность спектрометра к контролируемым радионуклидам в данной геометрии измерения. Проведена оценка влияния плотности на критический радиус, при уменьшении плотности почвы критический радиус увеличивается, компенсируя изменение массы объекта измерения в зависимости от плотности.